# 南通市海门区悦来镇中心卫生院关于奥林巴斯胃肠镜系统维修项目竞争性谈判公告（三次）

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，经医院讨论决定，对南通市海门区悦来镇中心卫生院奥林巴斯胃肠镜系统维修项目进行竞争性谈判。

一、项目内容：南通市海门区悦来镇中心卫生院奥林巴斯胃肠镜系统维修项目

二、设备型号：奥林巴斯V170

三、故障现象:开机后图像模糊，无法正常使用。

四、项目限价：人民币5万元。

五、投标供应商的资格及递交材料要求:

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的资格要求；

2.具备有效的经营资质，如：经年检的营业执照副本、注册机构代码证、税务登记副本等；

3.具有良好的经营业绩和完善的售后服务保障体系；

4.供应商企业近年来资信良好，没有违法记录；

5.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函。

六、项目要求

1、 更换全新显示屏及配件。

2、必须进行现场调试并符合医院对图像质量要求，拿到医院所出具回执单才能参加本次招标，现场调试时间集中为2024年11月1日下午。

3、维修完成，能正常使用，不影响图像质量。

4、品牌要求：招标文件中提供材料（设备）推荐品牌（或规格、型号、产地）的，可以在备选品牌（或规格、型号、产地）范围内自行选择一款并根据市场行情及自身实际情况进行报价；未提供备选品牌的，报价人应根据清单及设计文件要求确定品牌后，根据市场行情及自身实际情况进行报价。报价人拟在备选品牌（或规格、型号、产地）外自行选择品牌，自选品牌应在性能、价格、技术指标、技术参数等方面均不低于备选品牌，并在本项目开标截止时间24小时前以书面形式向采购单位提出，并同时提交该品牌材料（设备）在品牌、信誉度、质量、性能、技术指标等方面不低于采购人推荐品牌的相关证明材料，招标人认为合理的（必要时组织专家招标），可以增加可选品牌，没有得到招标人书面认可的品牌一律不予接受，其相应的投标文件将视为未能对本招标文件作出实质性响应，将会判为无效标。

必须满足项目要求，否则作为无效投标处理。

- 更换全新显示屏 一套

- 推荐品牌：乐金LG、SONY、巨鲨

- 参数要求：

- 显示器背光类型：需为LED背光模式。

- ★屏幕尺寸：≥27英寸。

- 点距：≤0.3144mm，分辨率：1920 x 1080

- 屏幕对比度：≥1000:1。

- ★屏幕最大亮度：≥1000 cd/m2。

- 显示色彩：10bit / sRGB 115% (Deep Red)

- 响应时间：14ms

- 信号输入：HDMI (1.4) x 1, S-Video x 1, Composite x 1, 3G-SDI x 1,DVI-I x 1

- 可视角度：≥178°。

- 面板：需为无色偏IPS硬屏面板。

- 显示器符合 DICOM标准第14部分，确保显示的画面更准确。稳定亮度设置快速适应手术过程及周围亮度环境。

- 色度同步校正：需采用专业演算技术，对图像伽玛及色度同步校正，达到最优的图像效果。

- 曲线亮度可视化：需支持在屏幕亮度范围允许的情况下，对显示图像进行校准，并将曲线亮度值可视化。

- 专业图像曲线：需内置不同的DICOM曲线，包含Gamma 1.8 、 Gamma 2.0 、 Gamma 2.2 、Gamma 2.4 、Gamma 2.6 、DICOM Gamma curve。

- 数字亮度均衡：改善LED背光的不均匀性，通过数字亮度均衡技术及专业的设备，来最大限度的调节LED背光的发光特性，从而达到全屏幕背光均匀。

- 抗光线反射：防护玻璃需具有专用涂层，降低平面的反射率，提高屏幕对比度。

- 显示器正面防护等级达到IP35，背面防护等级达IP32，全方面保护显示器，有效防水防尘，易清洁且更耐用。

- ★与奥林巴斯V170匹配，可正常使用

- 以上参数带★必须满足，不满足作为非标处理；以上不带★参数三点不符合作为废标处理。

八、工期要求：工期1个日历天

九、售后服务要求：≥12个月

十、付款条件：项目完成验收合格后付中标价的90%，一年后支付剩余10%。

十一、评标办法

最低评标价法：即在全部满足招标文件实质性要求的前提下，一次性报价，以最低报价的投标单位作为中标单位，如果出现相同的最低报价，则相同最低报价的供应商继续报价，直到出现最低报价为止，则此时的最低报价者为中标候选人。

最终根据参与供应商的数量选择相对应的招标方式。

十二、开标时间及方式

1、时间:2024年11月5日下午14:30

2、开标方式：现场报价，最低价中标。

3、开标地点：南通市海门区公共卫生中心1212会议室

十三、现场考察地点：南通市海门区悦来镇中心卫生院

十四、联系人：葛先生 0513-69886111

投标文件格式

投标资料目录

| 序号 | 招标文件要求 | 证明材料名称 | 响应文件位置 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 关于资格的声明函 |  | 第 页 | 格式见附件 |
| 2 | 法定代表人身份证明书 |  | 第 页 | 法定代表人参加招标的可不提供 |
| 3 | 法定代表人授权书 |  | 第 页 | 法定代表人参加招标的可不提供 |
| 4 | 授权代表身份证复印件 |  | 第 页 | 法定代表人参加招标的，提供法定代表人身份证复印件 |
| 5 | 经销商资格证明文件 | 营业执照（副本）、其它相关资格证明材料 | 第 页 |  |
| 6 | 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |  |  |
| 7 | 上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供 |  | 第 页 |  |
| 8 | 诚信承诺函 |  | 第 页 |  |
| 9 | 投标产品介绍 |  | 第 页 | 设备主要技术指标和性能、生产产地、品牌、型号、质保期、厂家维修站等详细说明 |
| 10 | 投标产品宣传彩页 |  | 第 页 |  |
| 11 | 原厂家的技术参数表 |  | 第 页 |  |
| 12 | 技术偏离表 |  | 第 页 |  |
| 13 | 商务部分正负偏离表 |  | 第 页 |  |
| 14 | 售后服务 |  | 第 页 |  |
|  |  |  | 第 页 |  |
| 设备报价一览表（1份） |  |  | 须单独密封装订 |  |

（1）推荐文件资料目录装订于推荐文件内的第1页。

（2）《授权书》及相关《承诺函》、《设备技术偏离表》、《设备报价一览表》等附件格式请见附件。

## 附件：

关于资格的声明函

南通市海门区悦来镇中心卫生院：

我公司认真对照招标公告，符合贵方提出的资格要求，自愿报名参加招标，并保证提供的资料文件是准确的和真实的。提供虚假材料的愿意承担相应的法律责任。

附：公司招标之前3年内有无受各级管理部门的处分或处罚（含其授权服务的子公司、分公司等），如果不主动填报而被事后发现的，将取消其招标资格，并按有关规定从重处理；没有受处罚的经销商，要填写“没有受到任何处罚”，此表不能空白。

| 时 间 | 受处理的原因 （如在政府采购活动中受处理的，注明采购项目名称及处理原因） | 处理的内容 （如受到禁止一段时期参加某种项目的政府采购活动的，要说明解禁时间） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章

授权委托书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就                         项目招标活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）：___________________________

单位名称：_____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

单位名称：_____________________________________

地址：_________________________________________

日期：

## 诚信承诺函

南通市海门区悦来镇中心卫生院：

我单位参与贵单位组织的                             的招标，我单位慎重作出以下承诺：

1.我单位参与本项目招标，提交的推荐文件包括资格审查材料均真实可信。证件及有关附件是真实的，绝无提供虚假材料行为。

2.我单位参与本项目招标绝无借资质、挂靠行为。

3.本项目授权代表为本单位正式员工。

4.我单位遵守国家廉政相关规定，无失信、行贿等不良行为。

5.我单位参与本项目招标绝无串通违反等行为。

6.我单位在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位未能兑现以上承诺，愿意接受采购方和监管部门的其它处罚，并愿意承担因违反上述承诺内容所引发的一切责任与后果。

单位名称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

年    月    日

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录和失信记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在投标截止时间节点，没有被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”（www.jscredit.cn/index.htm）网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：__________________

日期：______年    月    日

设备技术偏离表

| 序号 | 设备名称型号 | 医院要求参数 | 所投设备的品牌、参数 | 医院要求相比，推荐设备品牌、技术参数偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、根据我院技术参数要求，与相应项的所有技术规格相比较详细填列。

2、品牌、技术参数偏离情况为：符合、正偏离和负偏离。

商务部分正负偏离表

投标人全称（加盖公章）：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交货时间 | 合同签订后 天内 |  |  |
| 交货方式 |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

设备报价一览表

经销商全称（加盖公章）：

项目名称：

| 推荐货物、服务名称 | 设备总报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写： 元（人民币） |
| 主要货物、服务制造商及产地 |  |

日期：

填写说明：

1、设备报价一览表须单独密封后。

2、设备报价一览表必须加盖经销单位公章（复印件无效）。

分项报价表

经销商全称（加盖公章）：

| 货物、服务名称及规格、型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

日期：       年   月   日

填写说明：

1.设备报价一览表和分项报价表必须单独密封在信封中，在招标截止时间前与推荐文件其他部分分别递交，否则视为无效报价。

2.设备报价一览表和分项报价表必须加盖经销单位公章（复印件无效）。